## Controller Typ: _ __________ Inspector: _____________
Serial No: ______________ Date: ______________
## ID-Number: ___________ ChargeNr. ______________

PT100 Simulator: Typ 4503 s
        No. 273807 E002

Unit: [°C]
Nominal / Value	Measured value	Calibration value	Nominal / Value	Measured value	Calibration value
-80,0		-79,89	60,0		60,08
-60,0		-59,92	70,0		70,08
-50,0		-49,91	80,0		80,08
-40,0		-39,93	90,0		90,07
-20,0		-19,92	100,0		100,09
-10,0		-9,95	120,0		120,09
0,0		0,03	140,0		140,08
10,0		10,08	150,0		150,06
20,0		20,08	160,0		160,09
25,0		25,08	180,0		180,07
30,0		30,05	200,0		200,05
40,0		40,08	250,0		250,02
50,0		50,08	300,0		300,09

Controller SP60 : tolerance :	± 0,2°C
Controller SP70 : tolerance :	± 0,1°C
Controller SP80 : tolerance :	± 0,1°C
Controller SP90 : tolerance :	± 0,1°C
Controller VG130 : tolerance :	± 0,1°C
AC3 TS0xx/SP1xx: tolerance: ± 0,1°C

Passed:	yes	no

Comment:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________